Т

Е

Х

П

А

С

П

О

Р

Т

Серийный номер:__________________

Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации

ООО «Мед-Дент»

125167 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3.

Тел./Факс: (495) 780-61-62, Тел. (925) 514-38-81

www.ooomed-dent.ru     med-dentl@bkl.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКИЙ ОБЗОР

2. НАЗНАЧЕНИЕ И

ОСОБЕННОСТИ

3. ГАБАРИТЫ

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

5. МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.ОПИСАНИЕ				     8. МОНТАЖ АППАРАТА

- КОРПУС АППАРАТА		ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	ЭТАПЫ МОНТАЖА:

- АКСЕССУАРЫ				- МОНТАЖ КОЛОННЫ

- МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ

- МОНТАЖ ПОДБОРОДНИКА

- МОНТАЖ ПОВОРОТНОГО БЛОКА

- МОНТАЖ ОСНОВНЫХ КАБЕЛЕЙ

- МОНТАЖ ПОЗИЦИОНЕРОВ

- МОНТАЖ ЦЕФАЛОСТАТА

- МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ

- CDX-VIEW and HD + SETUP

- ЗАЩИТНЫЙ КЛЮЧ

- МОДУЛЬ ЦЕФАЛОСТАТА

ВЫРАВНИВАНИЕ

КАЛИБРОВКА

9.ТЕХ.  ХАРАКТЕРИСТИКИ

-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

- КОННЕКТОРЫ

- СОЕДИНЕНИЯ

- ИНФОРМАЦИЯ

`HFG

- РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ		       10.ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ		- ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

РЕЖИМ НАСТРОЕК			- ХРАНЕНИЕ

КОДЫ ОШИБОК			- ГАРАНТИЯ

- ТРАНСПОРТИРОВКА

11.ИНФОРМАЦИЯ

1. ОБЗОР	Варианты

исполнения

аппаратов

Компания «PointNix Co., Ltd» разработала настоящий паспорт для того, чтобы Вы могли комфортно пользоваться панорамным рентген-аппаратами нового поколения «Point 500 HD» и «Point 500C HD» получая при этом снимки высокого качества, полностью удовлетворяющие Ваши требования, к качеству изображения.

Панорамные рентген-аппараты нового поколения «Point 500 HD» я«Point 500C HD» являются представителем новейшей СdTe-технологии цифровой дентальной рентгенодиагностики высокого разрешения. Он разработан с учетом последних тенденций развития  получения и обработки изображений в стоматологии. Аппарат обладает удобным, интуитивно понятным интерфейсом. Сенсор нового поколения напрямую преобразовывает рентгеновское излучение в электрический сигнал значительно снижая лучевую нагрузку. А программное обеспечение обладает полным набором инструментов, необходимых для полноценной рентгенодиагностики.  Основными элементами аппарата являются: высокочастотный генератор рентгеновского излучения, цифровой сенсор нового поколения, сенсорная панель управления,  вертикальная станина, опорная плита. Работа  с изображениями осуществляется посредством программного обеспечения «CDX-View Software», установленного в Ваше персональный компьютер. В данном руководстве описана версия программы (Ver 1.93)

«Point 500 HD» и «Point 500C HD» - высокотехнологичный продукты, воплощающие в себе последние достижения современной науки. Использование сенсора  CdTe-технологии позволяет получать изображения превосходящие по качеству изображения, полученные с помощью технологий предыдущих поколений, таких как CMOS и CCD.  А его полная спектральная чувствительность к рентгеновскому излучению, позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на персонал, а также продлить срок службы аппарата в целом.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

И

ОСОБЕННОСТИ

- цифровые панорамные снимки HD – качества

- стабильный уровень рентгеновского излучения

- резкие и контрастные снимки благодаря CdTe – технологии сенсора

- пониженный уровень лучевой нагрузки

- эргономичный дизайн аппарата

- возможность дооснащения цефаллостатом и томографом

- универсальная панель управления

- Варианты исполнения томографа по выбору клиента могут быть со следующими размерами F.O.V. : 10х9, 12х9, и мультиформат с размерами 10х10, 12х10, 16х10, сшивка 16х15

***) Программа «CDX-View» - это инструмент специалиста для работы со всеми  изображениями встречающимися в стоматологии. (панорамные и прицельные снимки, кадры, полученные при помощи видеокамеры и т.д.) Кроме того, программа «CDX-View» может использоваться в любых клиниках, как программа учета и ведения пациентов.

Уникальная система создания изображения

CdTe - единственная технология дающая «на выходе» многослойное изображение (аналог файлов формата PSD), что достигается посредством многочисленных мини-экспозиций (до 300 в секунду) или сканирований. В результате мы получаем  значительное повышение качества снимка.

3. ГАБАРИТЫ

Размеры:

- Ортопантомограф: 1045 х 888 х 2220 мм

- Ортопантомограф с цефалостатом: 2060 х 1216 х 2220 мм

Вес: 150 кг.

- Ортопантомограф: 154 кг.

- Ортопантомограф с цефалостатом: 174 кг.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

*) Обозначения

ОБОЗНАЧЕНИЯ			ОПИСАНИЕ

Серьезная опасность, связанная с риском

для жизни!

Будьте осторожны! Возможен ущерб для

Вашего здоровья!

Необходима особая осторожность при

выполнении работы!

Возможно поражение электрическим током!

Индикатор радиационного излучения!

Заземление установки!

Классификация - тип В.

5. МЕРЫ

ПРЕДОС-

ТОРОЖНОСТИ

1. Настоящее оборудование должно использоваться только в помещениях соответствующих требованиям изложенным в СанПиН 2.1.3.2524-09 «Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям». А также «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.3.1375-03»

2. Монтаж, настройка и технические обслуживание настоящего оборудования осуществляется только квалифицированным техническим персоналом.

3. В целях избегания случайного контакта пациента с посторонними предметами, управляющий аппаратом персональный компьютер и другие объекты должны быть установлены на расстоянии не ближе 2-х метров от аппарата.

4. Устройство должно эксплуатироваться, строго в соответствии с требованиями настоящей инструкции по эксплуатации.

5. Технический ремонт с использованием нештатных деталей и узлов категорически запрещен.

6. Во время диагностики, пациент должен снять с себя все металлические предметы (цепочки, кольца, очки и т.д.)

7. Никакие элементы аппарата не подлежат стерилизации. Используйте при работе с аппаратом одноразовые гигиенические чехлы.

8. Не прикасайтесь к пациенты во время непосредственной рентгенодиагностики.

9. Во время позиционирования пациента избегайте прямого попадания лазерного излучения в глаза.

10. Удостоверьтесь в неподвижности пациента во время диагностики.

11. Пациент во время диагностики должен иметь индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения.

12. Во время диагностики рентген-лаборант должен находиться на расстоянии не менее 2-х метров от аппарата.

13. Перерыв между экспозициями должен составлять не менее шести минут. Это позволит продлить срок службы Вашего аппарата.

6.ХАРАК-ТЕРИСТИКИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | X-Ray генератор | - модель X-Ray Tube D-054SB - анодное напряжение: 50 – 70 kV - анодный ток: 4 – 16 mA - однофазный или DC-генератор full wave - питание нити накала: DC 3,5V, 4,2А - частотный диапазон: 0 – 20 kHz - фокусное пятно: 05х05 мм. - входящий импульс: - классический – 840 W - высокочастотный – 1750 W - размеры (высота – диаметр) 138 х 45 мм - вес – 320 г. - угол – 5о - фильтрация – 0,8 мм Al (или выше) - излучение 75х380 мм (at SID 550 мм) - охлаждение – масляное (не выше 600С) - частотные параметры нити 0~20 kHz - anode heat storage capacity: 35 kJ - max bipolar thermalde composition–250W - максимальное время экспозиции – 20 с |
| 2. | Сенсор (приёмник) | - тип матрицы для Pano и Chepho - субстракт матрицы: CdTe - сцинтиллятор: CdTe - размер пикселя: 127 мкр - размер изображения 54/81/108 - разрешение: 9 п/л на мм (максимум) - активная площадь 150 х 4,8 мм - время интеграции: 3 ~ 12 милисек. - динамический диапазон: > 72 dB - DQE&MTF: > 0,8 - питание DC 12V, 1A & DC 5V, 6A - платформа – 12 бит |

6.ХАРАК-ТЕРИСТИКИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 3. | Сенсор (приёмник) КТ | - тип сенсора: Amorphous Silicone - модель 1308 DX - производство Varian. USA - размеры FOV и разрешение сенсора - 10 х 9 - 0,183 мкр - Point 3D Combi 500 - 12 х 9 - 0,183 мкр - Point 3D Combi 500 - 10 х 9 - 0,183 мкр – Multi FOV - 10 х 10 - 0,150 мкр – Multi FOV - 12 х 10 - 0,150 мкр – Multi FOV - 16 х 10 - 0,200 мкр – Multi FOV - 16 х 15 - 0,200 мкр – Multi FOV |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 3. | Сенсор (приёмник) цефалостата | - тип сенсора: плоская панель - конвертация: прямая - габариты: 331х355х35 мм. - вес: 2,3 кг. - разрешение: 2,048х1,536 (3,1 Мpixels) - активная площадь: 198х264 мм (8”х 10”) - размер пикселя 129х129 мкр - Fill Factor ~ 82% - A/D convert: 14 bits (16,383) - динамический диапазон: 16.000:1 - время получения изображения – 4 сек. - Вольтаж: 100V, 120V, 230/240V (50/60Hz) - потребляемая мощность: 12V, 1.5A max. - тип матрицы – CCD (ПЗС) |

6.ХАРАК-ТЕРИСТИКИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 4. | Конфигурация ПК | - ОС: Windows-7 32 или 64 бит - процессор: Intel 5 (главное процессор должен быть 6000 серии, т.к. 7000 серии с WINDOWS 7 не работают). - оперативная память: 4 Gb - 16 Gb - жесткий диск: не менее 2000 Gb - наличие DVD-RW-multi - дисплей: 32 bit color или больше - разрешение дисплея: 2.048х1.536 и выше - диагональ: не менее 19-ти дюймов - яркость: 250 nits (cd/m2) - входной сигнал: SVGA, DVI-I - контрастность: не менее 500:1 - вертикальная регулировка: 5 ~ 250 |

7.ОПИСАНИЕ

- КОРПУС АППАРАТА

7.ОПИСАНИЕ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | - двигатель с электроприводом |
| 2 | Поворотный блок | - вращение во время экспозиции |
| 3 | Сенсор | - приёмник рентгеновского излучения |
| 4 | Панель управления | - органы управления и индикаторы |
| 5 | Держатели | - рукоятки для пациента |
| 6 | Основание | - напольная панель |
| 7 | Колонна | - передвижение по вертикали |
| 8 | Генератор | - рентгеновское излучение |
| 9 | Фиксаторы | - устройства для размещения головы |
| 10 | Позиционер | - прикусная пластина для зубов |
| 11 | Базовый блок | - крепёж для панели управления |
| 12 | Станина | - несущая часть аппарата |
| 13 | Плечо цефалостата | - поддерживающее плечо цефалостата |
| 14 | Корпус цефалостата | - основной блок цефалостата |
| 15 | Головной позиционер | - позиционер для фиксации головы |
| 16 | Ушные позиционеры | - позиционеры для фиксации головы |
| 17 | Сенсор | - цефалометрический сенсор |

7.ОПИСАНИЕ

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

7.ОПИСАНИЕ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| a | PANO | - режим панорамной съемки |
| b | TMJ | - режим TMJ |
| с | CEPH | - режим цефалостата (опционально) |
| d | СТ | - режим томографа (опционально) |
| e | READY | - индикатор готовности к съемке |
| f | X-RAY | - индикатор рентгеновского излучения |
| g | STOP | - индикатор окончания съемки |
| h | LASER | - включение лазерной подстветки |
| i | kV | - управление анодным напряжением |
| j | mA | - управление анодным током |
| k | SEC | - установка времени экспозиции |
| l | + | - увеличение выбранного значения |
| m | - | - уменьшение выбранного значения |
| n | W | - пациент женского пола (запоминание) |
| o | М | - пациент мужского пола (запоминание) |
| p | С | - пациент – ребёнок (запоминание) |
| q | q | - выбор типа прикуса (см. рисунок) |
| r | r | - выбор типа прикуса (см. рисунок) |
| s | s | - выбор типа прикуса (см. рисунок) |

7.ОПИСАНИЕ

- АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ (проводной)

PCI-карта

Соединительный кабель (10 метров)

Кабель для подключения к ПК

7.ОПИСАНИЕ

- АКСЕССУАРЫ (ЦЕФ.)

Блок питания и управления (Control Box)

Выполняет функцию передачи изображения от сенсора в персональный компьютер. Также работает как электрический преобразователь.

Кабели

Interface-кабель				USB-кабель		    X-Ray-кабель

Блок оцифровки

Выполняет функцию контроля передачи данных в системе.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-ИНФОРМАЦИЯ  HFG

~ Данные о высокочастотном генераторе

-Номинальное напряжение  X-ray трубки

Максимальное напряжение  X- трубки высокочастотного генератора, если он работает на напряжении X-ray трубки

(Макс. ток : 16мA   Напряжение : 65кВп)

-Наибольшая электрическая мощность на выходе

Сочетание напряжения X-ray трубки при  максимальной мощности на выходе  и тока X-ray трубки 65кВ, 16мА)

-Номинальная электрическая мощность

Максимальный выход, номинальная электрическая мощность - сочетание  напряжения X-ray трубки, тока X-ray трубки и времени загрузки в  течение 0.1 секунды при напряжении X-ray трубки 100кВ.

(100Вт = 100кВ1мA)-> Спецификация выдерживаемого напряжения. 100KВ печать недоступна.

-Продукт за время наименьшего тока

Если значение продукта за время наименьшего тока определяется из значений напряжения X-ray трубки  и фактора лучевой нагрузки, то данное значение продукта за время наименьшего тока указывается на таблице или графике.

-Макимальное отклонение от указанных значений

| Параметры | Указанное значение | Отклонение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение трубки | 50 – 70кВ | ±7% |
| Ток трубки | 4 – 16мA | ±1мA |
| Время экспозиции (pano) | 17.8с |  |
| Время экспозиции (TMJ, Sinus) | 17.8с | ±0.2с |
| Время воздействия (Cephalometric) | 0.5 - 0.8с |  |

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-ИНФОРМАЦИЯ HFG

- Номинальное наименьшее время облучения

Если высокочастотный генератор с системой автоматического контроля облучения зависит от таких факторов нагрузки как номинальное минимальное время облучения	, напряжение X-ray трубки и тока X-ray трубки, то диапазон факторов нагрузки  номинального минимального времени радиации должен указываться, как и максимальные отклонения напряжения и тока   X-ray трубки.

-   кВп диапазон, мА список характеристик

| мА | кВп |
| --- | --- |
| 4 - 10мА | 50 - 70кВп |
| 12мА | 50 - 70кВп |
| 14мА | 50 - 70кВп |
| 16мА | 50 - 70кВп |

- стационарный анод X-Ray трубки

- Специально предназначен для стоматологического рентгеновского аппарата.

- Низкий угол объекта, адаптивный для стоматологической томографии.

- Обеспечен изоляционным цилиндром  (D-054S) и свинцовым цилиндром. (D-054SB)

- Данные трубки имеют 0.5 мм фокус, и используются для максимального напряжения трубки 70кВ, с однофазным   двухполупериодным выпрямлением  или цепью постоянного тока.

- Устанавливается на той же распределительной коробке, что и трансформатор высокого напряжения.

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-ИНФОРМАЦИЯ HFG

- Общая информация

1) Электрические характеристики:

- Цепь (заземленная в центре) : однофазное двухполупериодное выпрямление или постоянный ток

- Рабочее напряжение трубки : 50 ~ 70кВ

- Фокусное пятно : 0.5мм

- Электроэнергия на входе (at 1.0s) : См.список характеристик

- Однофазное двухполупериодное выпрямление: 840W

- Постоянный ток : 1750Вт

2) Механические характеристики:

- Размеры  : См. в Общих сведениях о размерах

- Общая длина: D-054SB - 146 мм

- Максимальный диаметр: 054SB - 58 мм

- Угол объекта : 5 градусов

- Собственная фильтрация : минимум 0.8 мм Al соответствует при 50 кВ

- X-ray покрытие : 75 x 380 мм на SID 550 мм

- Вес : D-054SB - прибл. 780 г

- Метод охлаждения : погруженный в масло (60°C макс.) и конвекционное масляное охлаждение

- Держатель трубки : D-054SB – Держатель свинцовый цилиндр

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-ИНФОРМАЦИЯ HFG

3) Лист максимальных характеристик(лист абсолютных максимальных характеристик)

DC (заземление в центре) фокусное пятно : 0.5 мм

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-ИНФОРМАЦИЯ HFG

4) Эмиссия & Характеристики катода

DC (заземление в центре), фокусное пятно

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-СЕРВИС

1. Тестовый режим

Этот режим проверяет, работает или не работает аппарат в условиях, когда лучевое излучение не производится.

(1)Запуск стартового режима

До подключения к сети нажмите кнопку Down и Right в тот же момент, когда включаете   выключатель питания.

(2)Эксплуатация

Как и в Руководстве пользователя, но лучевое излучение не производится.

2.   Сервисный режим

Как только обнаруживается лучевое излучение, механизм вращения прекращает работать.

(1)Запуск сервисного режима

Включите выключатель питания при одновременном нажатии кнопок UP(+) и LEFT(<)  до подключения к сети.

(2)Функционирование   (управление)

Нажмите  Exposure S/W после регулировки  значений кВп, мA, и сек.

(3)Используемые клавиши

kVp, mA, Sec, Laser, Memory function(C, W, M), UP/Down, Stop

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-СЕРВИС

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

(1)Запуск режима настройки

До подключения к сети нажмите одновременно клавишу Ready и Laser, затем включите выключатель питания.

(2)Установка режима настройки и функционирование

Имеется  10 типов режима и показатели режима отображаются в kV сегменте,

установка значений указывается в  SEC сегменте.

Для изменения режима используйте клавишу  UP, для  изменения установленных значений используйте клавишу  RIGHT(увеличение)и LEFT(уменьшение) .

Нажмите клавишу OK для сохранения установленных значений  в каждом режиме.

*) login screen

Указывает версию программы устройства

ex) 00 0U 02

- Режим 0 используется для поиска общего числа сканирования, а также для инициализации. Если вы нажимаете клавишу  OK в течение 3 секунд, то общее число  сканирования инициализируется. Если вы сканировали  102 раза, то значение будет нижеследующим.

ex) 00 01 02

1) Режим 1 используется для управления временем HFG.

Диапазон установки – от  30 до  99 секунд и значения преобразуются в течение 5 секунд. Если сканирование производится с интервалом 6 минут, то функция продолжительности нагрева не работает, но при интервале 5 минут данная функция работает. Если в течение первоначального сканирования 3 раза было превышено время нагрева - 99 сек, то функция продолжительности нагрева будет работать для каждого последующего сканирования.

ex) 1—99

Предостережение : Условия сканирования для данного устройства -далее.

Panorama - Необходим минимум 6- минутный перерыв после сканирования.

Cephalo - 6 минутное сканирование в теч. 10 минут запрещается. Сделайте перерыв на 6 минут после сканирования.

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-СЕРВИС

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

2) Режим 2 используется для включения выключения зуммера ON/OFF во время  X-Ray сканирования. ПРАВАЯ клавиша - включение ON, ЛЕВАЯ  клавиша - выключение OFF

ex) 1 - ON/ 2 - OFF

3) Режим 3- режим   кВ калибровки.

Диапазон установки от  15до 25 и кВ значение понижается? если указанные значения становятся выше.

ex) 3--22

4)Режим 4 - режим   мА калибровки.

Диапазон установки от  50 до 150 и мA значение понижается, если указанные значения становятся выше.. ex) 4-128

5)Режим 5 установлен для проверки ошибки. (MA_OK, KВ_OK). Если вы нажимаете ПРАВУЮ клавишу, ошибка проверяется,  если вы нажимаете ЛЕВУЮ клавишу, ошибка не проверяется.

ex) 5-- 0

6)Режим 6 используется для изменения скорости вращения КТ режима. Диапазон установки от  30 до 50 и низкое значение означает высокую скорость вращения.

ex) 6—37

Внимание : Это не относится к сканированию в режиме Panorama.

7)Режим 7 используется для настройки первоначального значения при запуске Panorama/TMJ сканирования. Диапазон установки от  -15 до +15.

ex) 7- 0

8)Режим 8 установлен для методов TMJ (ВНЧС) сканирования. Если вы нажимаете ПРАВУЮ клавишу, сканирование будет производиться в одном направлении, если вы нажимаете ЛЕВУЮ клавишу,  сканирование будет производиться в обоих направлениях.

ex) 8—0

9)Режим 9 используется для настройки время ожидания READY в автоматическом режиме. Диапазон установки от  30 секунд до  90 секунд и изменения проводятся в 10-секундном режиме.

ex) 0--30

10)Режим 10 используется для настройки первоначального значения при запуске КT сканирования. Диапазон установки от  0 до30.

ex) 10- 6

11)Режим 11 используется для настройки первоначального значения при запуске Cephalo сканирования.

ex) 11- 7

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-СЕРВИС

КОД ОШИБКИ

- ER PS 1

.Описание: TUBE Fail Error( kV значение питания не поступает с  HFG.)

. Следуйте действиям: X-ray отсоединен от аппаратного обеспечения.

->Это вызывает 300В разъединение  между панелью инвертора и щитом питания.

. Список ошибок

- Линия обратной связи

- Соединительная линия обратной связи (проверьте реактор, инвертор, плоский кабель и главную плату)

- 300В линия  панели инвертора и щита питания. (1:1)

- ER PS 2

.Описание: Temp Fail Error(Опасность перегрева HFG резервуара)

.Следуйте действиям: X-ray отсоединен от программного  обеспечения

Отладка: Проверьте, включен ли светодиод щита LED1.

Если включен, просьба использовать его снова после определенного времени охлаждения.

. Список ошибок

- Отсоедините коннектор кабеля обратной связи на панели инвертора, когда устройство подключено к сети, затем проверьте, включен ли LED1(обычное состояние).

- Проверьте, отсоединен ли плоский кабель или состояние соединения коннектора.

- ER PS 3

- Описание: kV OK Fail Error(HFG kV значение подачи отличается  от рекомендованного kV значения)

- Следуйте действиям: X-ray отсоединен от программного  обеспечения.

-> В связи с отсоединением линии обратной связи,  проверьте зенер диод панели инвертора или  X-ray трубку.

-> Это происходит, когда трубка, инвертер повреждены или поврежден чип главного щита .

- Следуйте действиям и списку ошибок.

- Если вы экспонируете  лучевой поток, когда устройство подключено к сети, проверьте, статус LED 15 панели инвертора.

OFF: Проверьте трубку, инвертор и щит питания.

ON: Проверьте главную плату.

9. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

-СЕРВИС

КОД ОШИБКИ

(4) ER PS 4

- Описание: mA OK Fail Error(HFG mA значение подачи отличается  от рекомендованного mA значения)

- Следуйте действиям : X-ray отсоединен от аппаратного обеспечения.

->Это происходит, когда линия обратной связи, которая устанавливается от трубки, является старой версией.

- Следуйте действиям и списку ошибок.

- Проверьте версию линии обратной связи.

Если вы экспонируете  лучевой поток, когда устройство подключено к сети, проверьте, статус LED 10 панели инвертора.

OFF : Проверьте трубку, инвертор и щит питания.

ON : Проверьте главную плату.

- ER SR CP

- Описание: Cephalo sensor check Error (Сенсор не проверен во время Cephalo сканирования)

- Следуйте действиям: X-ray отсоединен от аппаратного обеспечения.

->Трубка в неправильном месте.

->Сенсор  7 не обнаружен.

- Следуйте действиям и списку ошибок.

A. Проверьте место трубки и работу фотосенсора.

- Другое

- Следуйте действиям: Произошла ошибка

- Наладка: Проверьте каждый сенсор и микровыключатель . Проверьте горизонтальность устройства.

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

-ХРАНЕНИЕ

Использование и требования к окружающей среде

- Измерение пространства для пациента: Для соответствующей настройки  устройства и позиционирования пациента установка внутренних частей устройства  должна проводиться на расстоянии минимум 203cм & 155 см.

- Ширина двери: Мин. 85cм

- Высота: Мин. 240cм

- Основание: должно выдерживать минимум 500 кг/м

- Требования к работе

Выбирайте место со следующими параметрами температуры и влажности.

1Температура: 10 ~ 40°C

2 Влажность: 95%

- Требования к влажности

Выбирайте место со следующими параметрами температуры и влажности. Не оставляйте на хранение или не используйте устройство Point 500 HD в местах, подверженных высокой влажности или запыленных помещениях.

1 Температура: -10 ~ 50°C

2 Влажность : 20 ~ 95%

3 Атмосферное давление : 600~1060 гПа

~ Обслуживание после использования

(1) Устройство необходимо промыть для следующего использования. Загрязняющие или заражающие материалы удаляются с помощью химических растворителей.

※ Разрешенные химические растворители для дезинфекции

: Ацителен, Бутиловый спирт, этанол 96%, метиловый алкоголь, мыло

※ Химические растворители для ограниченного пользования в целях дезинфекции

: Бензол, Ацетон, Этилацетат

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

-ГАРАНТИЯ

Обслуживание

Данное устройство разработано  для того, чтобы удовлетворить  возрастающие запросы клиента относительно важных функций. Чтобы  убедиться  в  их  безопасном  использовании, мы рекомендуем проводить регулярную проверку, минимум один раз в год.

- Управление со стороны пользователя

Если возникают проблемы, просьба, незамедлительно связаться с вашим местным дистрибьютором PointNix Co., Ltd для получения последующих указаний.

- Проверка со стороны пользователя

От пользователя требуется проверять  нижеследующие детали каждый месяц. Ежемесячно должны проводиться данные действия.

1.Проверьте, клавиша Ready должна быть включенной в течение двух минут после подключения к сети.

2.Проверьте, работает ли соответствующим образом звук сигнала при сканировании.

3.Проверьте все лампы на панели управления.

4.Проверьте все клавиши на панели управления.

-Гарантия

PointNix Co.,Ltd гарантирует, что устройство не будет иметь дефектов изготовления в течение 2 лет с даты отправки.  PointNix  предоставит гарантию для рентгеновской трубки на один год или 10 000 раз сканирования, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантийный срок действует в течение одного года с даты отправки. Любые ремонтные работы или замена, которые проводятся после данного срока, не рассматриваются как гарантия и данные работы после гарантийного срока оплачиваются дополнительно.

Гарантия не действует для природных бедствий (включая пожар, землетрясение и другой форс-мажор),в случаях небрежного использования, неправильного обращения или другого чем обычное использование, предпринятого ремонта или переделки.

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.ТРАНСПОРТИРОВКА

-Способы утилизации

Обращайтесь за инструкциями к  своему местному дистрибьютору  .

-Способы доставки / транспортировки

воздух, карго, океан

11. ИНФОРМАЦИЯ

- Изготовитель

PointNix Co., Ltd.

- Адрес

#302-303, 3F, Ace Twin Tower 1, 212-1, Kuro-Dong, Kuro-Ku, Seoul,

Korea

- Homepage

http://www.pointnix.com

- E-mail

info@pointnix.com

- Телефон

02-854-8315

- Факс

02-839-4973

- Название продукта

Стоматологическая x-ray система, панорамная, цифровая

- Модель

Point 500HD / Point 500C HD

- Входное напряжение

100-120/ 220-240В-

- Входная частота

50/60Гц

- Входной ток

16/8A

- Предохранитель

T25AL 250В-

- Класс

В соответствии с типом защиты от электрошока

КЛАСС I ОБОРУДОВАНИЕ

В соответствии со степенью защиты от электрошока

ТИП B РАБОЧАЯ ЧАСТЬ АППАРАТА

# Text boxes

время воздействия  однофазовый двухполупериодный фокусное пятно: 0.5 мmm

время экспозиции [s]

ток катода [A]

однофазовый, двухполупериодный, фокусное пятно: 0.5 мм

Время (мин)

Ток катода [A]

5)Анодные термальные характеристики

Обратная сторона блока питания пульта  Control Panel